验收要求：

软件方面：

1. 通过无线方式采集，要求以我方软件工程师要求的形式写入数据。
2. 每分钟至少能采集到1个数据，数据可以多不接受少，不接受断分钟，如：23:43；23:44；23:46；23:46；23:47
3. 报文格式：单片机版号，采集时间，通道号:数据（温度），通道号:数据（湿度）....;

举例：DPJ,2017-01-01 00:00:00,01:37.52,02:44.61,03:37.52,04:44.61..... ,17:37.52,18:44.61;

**注：使用的逗号、分号都以英文字符为准，不可用中文字符。**

1. 18通道探头横向对比，并联给入同源电压0.5V，要求18通道任意相同时刻，18个测值偏差不超过0.02v
2. 18通道探头横向对比，并联给入同源电压3.3V，要求18通道任意相同时刻，18个测值偏差不超过0.02v
3. 18通道探头横向对比，并联给入同源电压7.8V，要求18通道任意相同时刻，18个测值偏差不超过0.02v
4. 以上2.3.4.均要求至少测120分钟以上，且是连续检测不中断。
5. 不接电压开机72小时，并给我们相应0v漂移数据。不接受大于0.1v
6. 完成2.3.4.6.后摸一下盒体，告知体感温度大约。

硬件方面：

1. 设备整体外观照片。
2. 18路通道插拔式接口照片。
3. 18个24V及低电平插拔、接口照片。